УДК 621.315.61

Улучшенный резонаторный метод для измерения комплексной диэлектрической проницаемости материалов

М.П. Пархоменко, Д.С. Калёнов, Н.А.Федосеев, И.С. Ерёмин,

В.М. Колесникова, Д.А. Ковтыков

Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова РАН, Российская Федерация, 141190 Фрязино Московской обл., пл. Введенского, 1

E-mail: m.parkhomenko@ms.ire.rssi.ru

Поступила в редакцию

Представлен улучшенный резонаторный метод определения комплексной диэлектрической проницаемости материалов в резонаторе отражательного типа. Особенность метода состоит в том, что в полученном соотношении при определении мнимой составляющей ε2 исследуемого материала учтено изменение резонансной частоты и коэффициента связи резонатора при внесении образца, что повышает точность измерения. Метод  опробован при исследовании образцов из высокоомного кремния.

1. ВЫВОД ФОРМУЛ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ РЕЗОНАТОРНЫМ МЕТОДОМ

В макроскопической электродинамике основным электромагнитным параметром диэлектриков является комплексная диэлектрическая проницаемость

ε=ε1−jε2,                                                             (1)

в которой действительная часть ε1 определяет поляризационные свойства вещества, а мнимая часть ε2 – величину вносимых потерь (здесь j=−1). На практике для характеристики вносимых потерь вводят тангенс угла диэлектрических потерь tgδ, который задается соотношением

tg δ=ε2ε1.                                                                 (2)

Для определения диэлектрических параметров материалов широко используются резонаторные методы. В роли непосредственно измеряемых величин в этом методе выступают резонансная частота, добротность, а также коэффициенты отражения и прохождения. Наиболее просто связь между измеряемыми величинами и параметрами материалов находится с помощью теории возмущений. Эта теория позволяет получить простые соотношения между изменением резонансной частоты и добротности при внесении образца в полость резонатора и параметрами материала. Искомые соотношения для определения действительной ε1 и мнимой ε2 составляющих комплексной диэлектрической проницаемости ε=ε1−jε2 материалов приведены в [1]:

ε1=1+f0−ffV2ΔV,

ε2=1Q−1Q0V4ΔV,                                                (1)

где f0 и f  это резонансные частоты резонатора без образца и с образцом; Q0 и Q  собственные добротности резонатора без образца и с образцом; V – объем резонатора, ΔV – объем образца.

Обычно проблемы возникают при определении мнимой составляющей ε2, так как на практике мы определяем нагруженную, а не собственную добротность резонатора. Нагруженная добротность резонатора зависит от многих факторов, а именно: резонансной частоты, запасенной (накопленной) энергии, вносимых потерь, коэффициента связи – и при размещении диэлектрика в резонаторе каждая из этих величин, вообще говоря, изменяется. Отсюда возникают определенные трудности при определении собственной добротности, а следовательно, и ε2 материала. Получим соотношение, которое позволяет определить значение ε2 исследуемого материала, используя данные экспериментов. Рассмотрим резонатор отражательного типа, который показан рис. 1. Он возбуждается на одном виде колебаний и связан с однородной передающей линией (например, волноводом) через элемент связи.

Если элемент связи не вносит активных потерь, то коэффициенты отражения R и поглощения T резонатора по мощности связаны соотношением R+T=1 [2, 3]. Мощность, которая поступает по передающей линии от генератора в резонатор, частично расходуется в самом резонаторе и частично излучается назад из резонатора через элемент связи в передающую линию (где обычно поглощается в развязывающем устройстве). Назовем мощность, расходуемую (поглощаемую) в самом резонаторе, собственной мощностью потерь в резонаторе Pрез. Мощность, которая возвращается (излучается) назад из резонатора через элемент связи в подводящую линию, назовем мощностью потерь на связь Pcв. Введем параметры, которыми обычно принято определять свойства полых резонаторов на высоких частотах. Собственную (ненагруженная) добротность Q0 резонатора определим, как

Q0=ω0WнакPрез,

где Wнак  энергия, накопленная в самом резонаторе, ω0  резонансная круговая частота резонатора. Выражение для внешней добротности Qвн запишем следующим образом

Qвн=ω0WнакPсв.

Нагруженная добротность Qн учитывает общие потери мощности резонатора, которые складываются из собственных потерь Pрез и потерь на связь Pcв , поэтому выражение для нее имеет вид

Qн=ω0WнакPрез+Pсв.                                              (2)

Нагруженная, собственная и внешняя добротности связаны соотношением, которое находит широкое применение при расчетах цепей, содержащих полые резонаторы

1Qн=1Q0+1Qвн.                                                     (3)

В качестве параметра, характеризующего связь резонатора с внешними линиями передач, принято вводить коэффициент связи βсв, определяемый выражением [4]

βсв=Q0Qвн=PсвPрез.                                                    (4)

В зависимости от значения параметра βсв различают следующие режимы работы резонатора:

1) режим критической связи при βсв = 1. В этом случае мощность, рассеиваемая в самом резонаторе, в точности равна мощности, излучаемой из резонатора и рассеиваемой во внешних линиях передач;

2) при βсв ˂ 1 существует режим недосвязи, т. е. мощность, рассеиваемая в самом резонаторе, превосходит мощность, рассеиваемую во внешних линиях передач;

3) при βсв > 1 наблюдается режим пересвязи, когда мощность, передаваемая из резонатора во внешнюю линию передач, превосходит мощность, рассеиваемую в самом резонаторе.

Для коэффициент отражения  полого резонатора по полю на резонансной частоте rω0 справедливо следующее соотношение [2]

rω0=1−QвнQ01+QвнQ0.

С учетом выражения (3) представим последнее соотношение в виде

rω0=βсв−1βсв+1.

Тогда коэффициент отражения резонатора по мощности R на резонансной частоте, определяемый как отношение отраженной от резонатора мощности Pотр к падающей Pпад, можно представить в виде:

R=PотрPпад=rω02=βсв−1βсв+12                                   (5)

На рис. 2 представлен график зависимости коэффициента отражения R резонатора от величины коэффициента связи βсв.

Как видно из графика, в режиме критической связи (βсв = 1) коэффициент отражения равен нулю, т. е. наблюдается полное согласование резонатора с подводящей линией передач. В этом случае вся мощность, поступающая от генератора, рассеивается внутри резонатора. Если из эксперимента известен коэффициент отражения R, то используя уравнение (5), можно определить коэффициент связи βсв резонатора из соотношения

βсв=1∓R1±R,                                                        (6)

где верхние знаки в числителе и знаменателе относятся к режиму недосвязи, а нижние – к пересвязи. Выражение (6) позволяет на практике достаточно просто определять величину коэффициент связи резонатора.

Сравним резонаторы без диэлектрика и с внесенным образцом диэлектрика. Если объём внесенного диэлектрика значительно меньше объёма резонатора, то при внесении диэлектрика не меняются величина накопленной энергии Wнак и потери мощности в стенках Pст резонатора, однако изменяются резонансная частота ω и коэффициент связи βсв. Это необходимо учитывать при выводе соотношения, определяющего ε2. Рассмотрим сначала резонатор без исследуемого диэлектрика. В этом случае собственная мощность потерь в резонаторе связана только потерями в стенках резонатора, т. е. Pрез = Pст, и выражение (2) для нагруженной добротности примет вид

Qн0=ω0WнакPст+Pсв 0.                                                     (7)

Перепишем последнее соотношение в виде

1Qн0=1Q0+1Qвн 0,                                                        (8)

где собственная Q0 и внешняя Qвн 0 добротности соответственно равны

Q0=ω0WнакPст,    Qвн  0=ω0WнакPсв 0.                                        (9)

Коэффициент связи в данном случае запишем, как βсв  0=Q0Q, откуда

1Qвн 0=βсв 0Q0.                                                    (10)

Подставив последнее соотношение в выражение (8), получаем

1Qн0=1Q0+βсв 0Q0 .

Как видно, добротность Q0 резонатора, связанная только с потерями в его металлических стенках, определяется через измеряемые в эксперименте параметры Qн0 и βсв 0

Q0=1+βсв 0 Qн0 .                                          (11)

Рассмотрим теперь резонатор с исследуемым диэлектриком. Как сказано выше, при внесении диэлектрика не меняются величины накопленной энергии Wнак и потерь в стенках Pст резонатора, а резонансная частота и мощность потерь на связь примут значения ω1 и Pcв1. В этом случае выражение для нагруженной добротности Qн1 примет вид

Qн 1=ω1WнакPст+Pд+Pсв 1,

где Pд – это мощность, связанная с потерями в исследуемом диэлектрике. Перепишем последнее соотношение в виде

1Qн 1=1Q0+1Qд+1Qвн 1,                                            (12)

где для записи первого члена в виде 1/Q0 мы положили ω1≈ω0, а парциальная добротность Qд, связанная с потерями в исследуемом диэлектрике, равна

Qд=ω1Wнак Pд .                                                 (13)

При внесении диэлектрика изменяется и выражение для коэффициент связи

βсв 1=Pсв 1Pст+Pд=1Qвн 11Q0+1Qд=Q0QдQвн 1Q0+Qд.

Найдем из этого соотношения внешнюю добротность Qвн 1 для резонатора с диэлектриком

Qвн 1=Q0Qдβсв 1Q0+Qд.

Подставив это выражение в (12), получим

1Qн 1=1Q0+1Qд+βсв 1Q0+QдQ0Qд .

Из этого соотношения определяем  парциальную добротность Qд

Qд=Q0Qн 11+βсв 1Q0−1+βсв 1Qн 1 .                                               (14)

Подставив в (14) выражение для Q0 из (11), получим формулу, которая позволяет определить парциальную добротность Qд резонатора, связанную с потерями в диэлектрике, через измеряемые величины

Qд=Qн0Qн11+βсв 01+βсв 1Qн01+βсв 0−Qн11+βсв 1 .                                     (15)

В дальнейшем нам понадобится обратная величина этого соотношения

1Qд=1Qн11+βсв 1−1Qн01+βсв 0 .                                  (16)

Рассмотрим резонатор, построенный на основе прямоугольного волновода с поперечными размерами a×b в плоскости x0y в котором возбуждено колебание типа H10p, (здесь и далее индекс p указывает число полуволн, укладывающихся на длине резонатора L вдоль оси z, и определяет тип колебания). Выпишем выражения для составляющих полей в таком резонаторе [1, 5]

Hz=H0pcosπxasinpπzL

Hx=−paLH0psinπxacospπzL

Ey=−jωμμ0aπH0psinπxasinpπzL                               (17)

Используя выражение (13), определим парциальную добротность Qд резонатора, связанную с потерями в диэлектрике. Запасенная энергия в резонаторе (при μ=1;ε=1) на заданном типе колебаний  H10p на резонансной частоте ωр равна

Wнак=ε0Ey22dV=ε020a0b0LEy2dxdydz=

=H0p2ε0ωp2μ02a22π20bdy0asin2πxadx0Lsin2pπzLdz=

=H0p2ε0ωp2μ02a22π2ba2L2=H0p2ε0ωp2μ02a28π2V=H0p2μ0ωp2a28π2c2V,    (18)

где V=abL – объем резонатора, ε0и μ0 - электрическая и магнитная постоянные, ε0μ0=1c2. Мощность Pд, связанная с потерями в исследуемом диэлектрике (), при размещении малого образца объемом ΔV в пучности электрического поля запишем как [5]

Pд=ε0ε2ωр2Emy2ΔV=ε0ε2ωр2H0p2ωp2μ02a2π2ΔV=H0p2ε2ωp3μ0a22π2c2ΔV.    (19)

Подставив (18) и (19) в (13) и разрешив полученное выражение относительно ε2, получим

ε2=1QдV4ΔV.

C учетом соотношения (16) окончательное выражение для определения мнимой составляющей ε2 комплексной диэлектрической проницаемости исследуемого диэлектрика запишем в следующем виде

ε2=1Qн11+βсв 1−1Qн01+βсв 0V4ΔV.                                     (20)

Видно, что при определении ε2 надо учитывать не только изменение нагруженной добротности резонатора при размещении в нем образца, но и изменение коэффициента связи резонатора. Пренебрежение последним может вносить существенную погрешность в получаемое значение ε2. В нашем случае коэффициенты связи находятся из соотношения (6), а величина нагруженной добротности резонатора определяется формулой Qн=f0Δf0,5, где f0 – резонансная частота, ∆f0,5 – ширина резонансной кривой по уровню 0,5 поглощенной мощности, т.е. по уровню Т0,5. Для резонатора отражательного типа резонансная кривая выглядит в виде зависимости коэффициента отражения R (по мощности) от частоты f. На резонансной частоте коэффициент отражения принимает минимальное значение Rмин, а коэффициент поглощения максимальное Tмакс, так что Tмакс+Rмин=1. Отсюда

T0,5=Tмакс2=1−Rмин2.

Значению коэффициента поглощения по уровню Т0,5 соответствует величина коэффициента отражения

R0,5=1−T0,5=1−1−Rмин2=1+Rмин2.

Отметим, что именно при таком значении коэффициента отражения следует выбирать ширину резонансной кривой ∆f0,5 на резонансной зависимости при определении нагруженной добротности резонатора.

2. ПРОВЕРКА МЕТОДА НА ОБРАЗЦАХ ВЫСОКООМНОГО КРЕМНИЯ

Изложенный выше метод прошел проверку при определении комплексной диэлектрической проницаемости высокоомного кремния p-типа в миллиметровом диапазоне. Исследуемые образцы изготавливали из заготовки кремния цилиндрической формы диаметром 25 мм, в которой удельное сопротивление по образующей заготовки находилсь в пределах от 49 до 60 кОм·см. Из этой заготовки вырезали пластину, которую путем шлифовки доводили по толщине до размера 0,58 мм. Затем пластину распускали на полоски шириной 0,56 мм. Длина полосок составляла 15 мм. Измерения проводили на установке, построенной на базе векторного анализатора цепей Agilent. Её блок-схема показана на рис. 3 и включает в себя: панорамный измеритель Agilent PNA–L N5230C 1, коаксиальный кабель 2, коаксиально – волноводный переход 3, резонатор 4, исследуемый образец 5, индуктивную диафрагму 6. Исследуемый образец размещается в пучности электрического поля резонатора. В эксперименте использовали  резонатор на базе прямоугольного волновода с поперечными размерами a × b = 7,11×3,56 мм и длиной l = 41,3 мм. Поперечные размеры индуктивной диафрагмы составляли a1×b1 = 2,010×3,567 мм. В резонаторе возбуждали колебание типа  H105, где цифра пять определяет число полуволн, укладывающихся на длине резонатора. В нашем случае пучность электрического поля на частоте 27,2 ГГц располагалась практически на середине геометрической длины резонатора, куда и помещали исследуемый образец кремния.

Полученные экспериментальные результаты приведены в таблице 1, где в первых двух столбцах представлены условный номер образца и его поперечные размеры; в последующих трех столбцах приведены значения коэффициентов отражения R резонатора на резонансной частоте f с образцом и без образца, а также вычисленная собственная добротность Q0 резонатора; и наконец, в последних трех столбцах показаны вычисленные значения действительной ε1 и мнимой ε2 составляющих комплексной диэлектрической проницаемости, а также тангенса угла потерь tg δ исследуемого образца кремния.

Проанализируем полученные результаты, сравним их с известными литературными данными и сделаем выводы. Как известно из литературы, в данном частотном диапазоне действительной составляющая ε1 диэлектрической проницаемости кремния равняется 11,6. Сравнивая эту величину с нашими значениями для ε1, мы видим, что максимальное отличие не превышает 1 %. Что касается мнимой составляющей ε2, а также тангенса угла потерь tg δ, то здесь мы наблюдаем несколько больший разброс значений от образца к образцу. Основная причина такой погрешности, по – видимому, связана с неоднородностью образцов, т. е. с изменением удельного сопротивления от образца к образцу. Как сказано выше, нам известно удельное сопротивление исходной цилиндрической заготовки кремния только по ее образующей, тогда как измерение удельного сопротивления в поперечном сечении пластины не проводили. Обработка данных таблицы дает следующие значения составляющих диэлектрической проницаемости кремния: ε1 = 11,59 ± 0,04 и ε2 = 0,043 ± 0,006.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обоснован и реализован улучшенный резонаторный метод определения комплексной диэлектрической проницаемости материалов в резонаторе отражательного типа. Особенность метода состоит в том, что в полученном соотношении при определении мнимой составляющей ε2 исследуемого материала учитывается изменение резонансной частоты и коэффициента связи резонатора при внесении образца. Это повышает точность измерения. Метод прошел проверку при исследовании образцов из высокоомного кремния.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Пархоменко М.П., Калёнов Д.С., Абакумов Ю.Ф. // Электронная техника. Сер. 1. СВЧ – техника. 2013. Вып. 2. С. 43.

2. Лебедев И.В. Техника и приборы СВЧ. Т.1. М.: Высш. шк., 1970.

3. Завьялов А. С., Дунаевский Г. Е. Измерение параметров материалов на сверхвысоких частотах. Томск: Изд-во Томского гос. ун-та, 1985.

4. Гинзтон Э. Л. Измерения на сантиметровых волнах. М.: Изд-во иностр. лит., 1960.

5. Никольский В. В., Никольская Т. И.  Электродинамика и распространение радиоволн. М.: Наука, 1989.

.

Результаты измерения образцов высокоомного кремния

| № | Поперечные размеры образца, мм | R, дБ | f, ГГц | Q0 | ε1 | ε2 | tg δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Пустой резонатор | -17,04 | 27,859 | 3593 | - | - | - |
| 1 | 0,561×0,587 | -6,21 | 27,209 | 1904 | 11,64 | 0,055 | 4,7∙10-3 |
| 2 | 0,567×0,587 | -6,88 | 27,209 | 2091 | 11,54 | 0,044 | 3,8∙10-3 |
| 3 | 0,562×0,580 | -8,00 | 27,221 | 2390 | 11,56 | 0,032 | 2,7∙10-3 |
| 4 | 0,560×0,582 | -6,89 | 27,216 | 2112 | 11,63 | 0,044 | 3,8∙10-3 |
| 5 | 0,554×0,582 | -8,02 | 27,224 | 2405 | 11,62 | 0,031 | 2,7∙10-3 |
| 6 | 0,555×0,580 | -6,80 | 27,230 | 2126 | 11,53 | 0,044 | 3,8∙10-3 |
| 7 | 0,561×0,582 | -6,23 | 27,216 | 1968 | 11,62 | 0,052 | 4,4∙10-3 |

Подписи к рисункам

Рис. 1. Полый резонатор отражательного типа; 1 – волновод, 2 – элемент связи, 3 – резонатор (R и T – коэффициенты отражения и поглощения резонатора по мощности. Для резонатора с элементом связи, который не вносит потерь, T+R=1).

Рис. 2. Зависимость коэффициента отражения R резонатора от коэффициента связи βсв .

Рис. 3. Блок – схема экспериментальной установки на базе панорамного измерителя Agilent; 1 – панорамный измеритель Agilent PNA–L N5230C, 2 – коаксиальный кабель, 3 – коаксиально–волноводный переход, 4 – резонатор, 5 – исследуемый образец, 6 – индуктивная диафрагма.

Рис.1

Рис.2

Рис.3.